Evaluación de la conometría con  el método radiográfico y radiovisiográfico

Autores: Hilú, Rodolfo; Del Val, Claudio*.

Lugar: Facultad de Odontología. Universidad Maimónides.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar in vitro la adaptación del cono principal, por los métodos radiográfico y radiovisiográfico (en sentido ortorradial y próximo proximal) en  40 dientes con conductos instrumentados con una técnica estandarizada hasta la longitud de trabajo con una lima K # 40.

Materiales y Métodos: Para realizar este estudio fueron seleccionados al azar 40 dientes unirradiculares (incisivos centrales y laterales superiores) que se mantuvieron hidratados en solución fisiológica estéril. Se efectuaron radiografías preoperatorias de cada diente con una incidencia  ortorradial y próximo  proximal con posicionador  Endoray II (Dentsply). Se empleo un aparato de rayos X  con cono largo (DSJ  de 70Kv  y 8  Ma), y  radiografías periapicales (Kodak Ultra Speed de 31x41 mm. Size 2) que fueron procesadas manualmente siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se realizaron las aperturas  coronarias con fresa redonda # 5 de carburo tungsteno. Los conductos radiculares fueron cateterizados con limas tipo K # 15 hasta el límite apical anatómico que se visualizó directamente, determinando la longitud de trabajo 1 mm. más corta. Luego se instrumentaron a la longitud de trabajo hasta una lima tipo K # 40, que fue considerada la lima apical maestra y la conformación del tercio apical se realizó mediante la técnica  telescópica hasta  un  instrumento  # 70. Todos los conductos fueron irrigados con  solución de hipoclorito de sodio al 2,5% después de cada secuencia de instrumentos. Finalmente todos los dientes fueron almacenados y mantenidos en medio húmedo hasta realizar la prueba del cono principal. Para efectuar la conometría se utilizaron conos de gutapercha # 40 (Dentsply Maillefer), que fueron introducidos dentro de los conductos radiculares preparados, ajustándolos con presión a la longitud de trabajo. Luego se repitió la toma radiográfica en las mismas condiciones preoperatorias. Posteriormente se realizó la radiovisiografía de todas las piezas con incidencia ortorradial y próximo proximal, utilizando para ello el radiovisiógrafo  CDR (computed dental radiography) Schick 2000 versión 2.6  (marca Schick Technologies, Inc.)

La evaluación radiográfica fue realizada por dos observadores, utilizando una lupa de magnificación 6 X, sobre un negatoscopio, mientras que la radovisiográfica se analizó directamente en el monitor de la PC.

Las variables consideradas fueron:

- Distancia de la punta del cono a la extensión de la preparación

- Presencia o ausencia de radiolucidez entre la porción apical del cono y las paredes del conducto

Los criterios de evaluación fueron:

- Adaptado: cuando el cono estaba entre 0 y 0,5 mm. de la longitud de la

preparación y no había espacios vacíos entre la porción apical del cono y las paredes

del conducto radicular.

- No adaptado: cuando el cono  estaba entre 0,5 y 1 mm o más de la longitud

de la preparación y eran evidentes espacios vacíos laterales.

Los datos registrados fueron evaluados estadísticamente. La concordancia entre los dos métodos utilizados fue evaluada mediante el coeficiente kappa. La significación del mismo se valoró empleando la prueba binomial. Además se determinó la validez de la radiovisiografía como método diagnóstico, utilizando la radiografía como patrón de oro.

Resultados: Los resultados pueden observarse en la tabla 1 y 2.

Tabla 1. Frecuencia de conos clasificados como adaptados y no adaptados según método empleado e incidencia

| Incidencia | Método | Adaptado | No Adaptado | Coeficiente kappa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| próximo proximal | Radiografía | 13 (32.5%) | 27 (67.5%) |  = 0.16 p = 0.12 |
|  | Radiovisiografía | 31 (77.5%) | 9 (22.5%) |  |
| ortorradial | Radiografía | 33 (82.5%) | 7 (17.5%) |  = -0.08 p = 0.50 |
|  | Radiovisiografía | 38 (95.0%) | 2 (5.0%) |  |

Tabla 2. Validez diagnóstica del método radiovisiográfico en referencia al radiográfico

| Incidencia | Sensibilidad | Especificidad |
| --- | --- | --- |
| próximo proximal | 30% | 92% |
| ortorradial | 0% | 94% |

Conclusiones: El método radiovisiográfico muestó una pobre concordancia con el método radiográfico, para ambas incidencias, próximo proximal y ortorradial.

Sería recomendable confirmar estos hallazgos con un tamaño mayor de muestra.

Bibliografía

1- Walton R.; Torabinejead, M. (1991) Endodoncia. Principios y práctica clínica. Ed.                         Interamericana-Mc Graw- Hill, Cap 14:241-265

2- Allison D.; Michelich, R.; Walton, R. (1981) The influence of master cone adaptation on the quality of apical seal. J. Endodon. 7 (2):61-65.

3- Nguyen, T. (1988) Obturación del sistema de conductos radiculares. En Cohen S.-Burns R.C. Endodoncia. Los caminos de la pulpa. Ed. Panamericana 4ta ed. p.243-366.

4- Youngson, C.; Nattress, B.; Manogue, M.  (1995) In vitro radiographic representation of the extent of voids within obturated root canals.  Int. Endod. J. 28:77-81

5- Hilú, R.; Scavo, R. (1997) Análisis morfométrico de los conos de gutapercha estandarizados de acuerdo a las normas ISO de estandarización. Rev. Asoc. Odont. Argentina 85:136-40.

6- Hilu, R.; Scavo, R. RAOA (1998) Confiabilidad de los conos de gutapercha estandarizados para ser utilizados como conos principales. Rev. Asoc. Odont. Argentina 86:340-44.